## Sheet1
(报价单）
序号 | 仪器 | 适用项目 | 厂家 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元）
1 | 三目生物显微镜 | 临检 | 重庆奥特光学仪器公司 | BK6000(带TP510数码成像系统） | ★1、光学系统：无限远色差校正光学系统，确保出色的分辨率和清晰度； 2、放大倍数：40X～1000X（标准配置下）； ★3、目镜：大视场高眼点目镜10X，视场直径≥φ23mm，带教学指针，便于指示微观视野下的重点区域，目镜可固定镜筒上，确保学生不能拆卸； 4、无限远高级平场消色差物镜：4X，10X，20×（弹簧），40X（弹簧），100X（弹簧、油） ； ★5、镜筒：铰链式三目镜筒组，30度倾斜，360度旋转，瞳距调节48～75mm；分光比20：80； 6、物镜转换器：内倾式内定位五孔滚珠轴承，带防霉装置； ★7、机械移动载物台：满足科研需要的超大工作平台，齿条无突出（不会划伤皮肤），面积190mm×140mm，移动范围75mm×50mm，游标刻度0.1mm，双片夹结构，可同时观察两块切片，便于教学； 8、聚光镜：可升降式N.A.0.9/0.13摇出式消色差聚光镜，带刻度的可变光栏； 9、透射照明光源：独特的非球面照明系统，提供明亮、均匀的照明,6V20W进口卤素灯泡（宽电压输入100V～240V），配有视场光栏，中心可调； 10、粗微动同轴式调焦且低手位操作：微调精度2um，设有防下滑装置及粗调松紧装置，配有调焦上限位装置（保证在40X以上的物镜在使用过程中切片不被压坏）； ★11、高稳定性刚性超群的一体化镜体设计（外观专利证书），提供优良的稳定性和操作性；低位操作，符合人机工程学要求，手感舒适，操作可靠； 12、0.5XC型可调焦摄影接口 ★13、生产企业通过ISO9001、ISO14001国际认证、ISO13485认证、CE认证、RoHS认证、ICSID认证 14、投标产品需提供国家光学仪器质量监督检验中心提供的检测报告； 15、成像系统： ★15.1、原厂510万像素显微成像系统， ★15.2、逐行扫描彩色芯片，USB3.0数据传输； 15.3、能够对Windows及Mac系统均进行驱动支持。 | 台 | 1
2 | 722分光光度计 | 生检 | 上海光谱仪器公司 | SP-722 | 1、光学系统：单光束,自准式光栅单色器,1200条/毫米光栅 2、显示系统：3.5位字符式带背光液晶显示器 3、波长范围：325-1000 4、波长准确度：±2nm 5、波长重复性：1nm 6、100T%，0T%自动,波长设置方式：手动 7、光谱带宽：5nm 8、杂散光： ≤0.5％T 9、光度显示范围：0-125%T,-0.097-3A 10、光度准确度：±0.5%T 11、光度重复性： 0.3%T 12、稳定性：±0.003 13、光度噪声：±0.002 ★14、具有开机自检 ★15、仪器本机不仅可以进行光度测试，浓度测试，还可以建立和贮存56条以上标准曲线 ★16、Win-spec工作站软件，可用计算机控制仪器，进行光度分析、定量分析、动力学分析 ★17、通过德国莱茵TUV机构颁发的CE、CB和ROSH认证（须提供德国莱茵TUV机构认证证书）。 ★18、可测试最小样品量为100微升（需在特殊的样品比色池和样品比色池架条件下） ★19、恒温测试功能：选配电子恒温或水循环恒温附件，在恒温条件下进行样品测试，用于样品动力学分析。 20、配置：10毫米手动四联比色池架一个，10×10×45毫米标准玻璃比色皿四只，RS-232C 通讯线一根，电源线一根，使用手册一份，操作流程一份，Win-Spec Win-spec工作站软件一份 | 台 | 1
3 | 隔水式电热恒温培养箱 | 微检 | 上海跃进 | HGPN-270 | 1．适用范围： (1) 温度范围：室温+5℃至60℃。 (2) 温度均匀度：≤±1 ℃ (3) 温度波动度：≤±0.5 ℃ (4) 加温方式：三面水套式，底部加热方式 (5) 内部尺寸W*D*H (cm)：60×60×75 (6) 内部容积(L)： 270 (7) 外部尺寸W*D*H (cm)：85×74×98 2．温度控制器： 特色说明 (1)温度传感器 温度：DIN A 级Φ5mm | 台 | 1
4 | 酶标仪 | 免疫 | 北京欣航程科技发展有限公司 | ZS-6板式 | 1、波长范围：400--750nm 2、吸光度范围：0.000—3.500 OD 3、分辨率：0.001 OD 4、重复性：0.005 OD 5、稳定性：0.005 OD 6、滤光片：标准配置405nm 450nm 492nm 630nm 7、定量、定性、半定量、原始吸光度值报告方式 8、单、双波长、多滤光片选择； 9、检测速度： 20S/单波长；40S/双波长 ★10、三键输入设置 ★11、内置200个用户使用程序，1000板测试存储功能 ★12、具有数据存储、项目编辑、数据曲线调用功能 ★13、滤光片、光路自行校正功能 ★14、内置打印机 ★15、分析系统：航天之星：酶免生化/多功能分析系统专用ALT转氨酶生化项目检测（选配） | 台 | 1
合计